# Text boxes

HP500系列氢气发生器

使用说明书

杭州海普科技有限公司

杭州海普科技有限公司

地址：杭州市祥茂路16号威格科技园A501  电话：0571-85086257

E-MAIL：hzsyltech@163.Ccom              邮编：310013

-7-

9、故障原因及排除方法

| 故障现象 | 故障原因及解除方法 |
| --- | --- |
| 仪器不能启动 | 1.电源插头未插好，将插头插好； 2.未安保险丝或保险丝损坏，更换新保险丝。 |
| 接通电源后，仪器正常制氢，但压力上升很慢（10分钟以上）或压力始终达不到设定压力，流量表始终显示在最大流量（500ml/min） | 1.气路系统漏气，用皂液检测各气路连接处，拧紧漏气点或更换漏气元件； 2.干燥管或干燥管上盖没有拧紧，拧紧干燥管或上盖。 |
| “故障报警”灯亮红灯，报警 | 产氢超过预定的压力0.1Mpa： 1.自动跟踪装置挡光板错位或脱落； 2.光电传感器损坏； 3.控制电路发生故障。 与本公司及时联系 |

致用户书

感谢您使用海普公司HP系列产品，在使用本公司产品前请仔细阅读产品使用说明书，并检查仪器外观及内部有无因运输造成的异常现象，再按说明书核对配件是否齐全。如有问题请即时与我们联系，我们将竭尽为你提供最优质的服务。

杭州海普科技有限公司

-4 -

-5-

-2-

8、装箱清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | HP氢气发生器 | HP500 | 1台 |
| 02 | 氢氧化钠 | 100克 | 1瓶 |
| 03 | 电源线 |  | 1根 |
| 04 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 05 | O型圈 | Φ1.8×1.8mm | 4个 |
| 06 | O型圈 | Φ4.5×2mm | 4个 |
| 07 | O型圈 | Φ23.4×3.6mm | 1个 |
| 08 | 硅胶垫 | Φ6.5×5mm | 4个 |
| 09 | 硅胶垫 | Φ8×4mm | 4个 |
| 10 | 橡胶帽 | Φ7×6mm | 3个 |
| 11 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 12 | 产品保修卡 |  | 1份 |

观醒目。

（2）拥有过压报警系统，当输出压力超出0.3Mpa，仍继续产氢，仪器的“故障报警”亮红灯，蜂鸣器产生报警声，自动切断产氢电源，保护电解桶，延长使用寿命。

（3）储液、电解制氢、排氢一体化，电解面积大，池温低，寿命长，产气量大、纯度高。

（4）设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象，并可减少更换硅胶的次数。

（5）采用先进的开关电源，可提高电解效率。

4、使用方法和联机

在使用本公司产品前应检查仪器外观及内部有无因运输造成的异常现象。

配制电解液：将一定量的纯NaOH（氢氧化钠）和去离子水（或蒸馏水）按1比5的比例进行稀释，待溶解冷却后注入电解桶内，直至液面指示灯达到50%和100%之间。

（1）将仪器后面板上“输出”口的密封压冒拧下，使输出气路畅通。

（2） 接通电源启动开关，此时仪器流量显示应为0—500ml/min.

（3） 开机正常后，用密封压冒将“输出”口拧紧，使之不漏气，隔断输出气路。

（4）开机3分钟时，压力指示为0.3MPa，流量LED数码显示为“000”或接近“000”，表示仪器正常；否则表示仪器漏气，用皂液检测后排除漏气故障。

（5）关闭电源，将“输出”口上的密封压冒取下，用外径Ф3mm的管

10、我们的保证：

在用户遵守使用规定的条件下，以制造商发货给用户之日起一年内，产品因质量问题不良而发生损坏或不能正常使用，我们将为用户无偿更换。

仪器如有问题请与我们联系，我们将提供用户优质的服务。

目  录

1. 概述.......................................2

2. 主要技术参数...............................2

3. 仪器特点...................................3

4. 使用方法和联机.............................3

5. 场地设置...................................4

6. 注意事项...................................4

7. 仪器示意图.................................5

8. 装箱清单...................................6

9. 故障原因及排除方法.........................7

10. 我们的保证................................8

HP500系列氢气发生器使用说明书

1、概述

我公司生产的HP500系列氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前最先进的膜分离技术，由红外光电反馈装置与开关电源组成的压力控制系统，可使氢气的发生量根据输出的需要自动调整，维持输出流量和压力的稳定。其工作原理是通过电解水产生氢气，产生的氧气则放空进入大气。本仪器的“心脏”电解分离池阳极为筒式结构，阴极为薄板型（均为不锈钢材料），储液、制氢、排氢可同时进行，是板式电解池的最佳换代品。

本仪器具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高的优点，并特设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象。

2、主要技术参数

（1）产生纯度：99.999％

（2）输出流量：0—500mL/min

（3）输出压力：0—0.5MPa

（4）电源要求：220V / 50Hz

（5）最大功率：200w

（6）外型尺寸：330×170×380mm （L×W×H）

（7）重量：10kg

3、仪器特点

（1）仪器拥有自动液位指示及报警系统，流量由LED数码显示，更直

-8-

-6-

-3-

-1-

道与使用的仪器连接，并保证密封不漏气，即可正常供气。

（6）每次工作完毕后只需关闭电源开关即可。再次工作时，只需启动电源开关即可。

5、场地设置

（1）本机是室内机，请务必设置于室内。

（2）请将本机设置于通风好的室内。

（3）请将本机远离热源。

（4）避免在有可能发生盐份、有机溶液和腐蚀性气体的环境下使用。

（5）本机如需长途运输或搬运时，应将电解桶中的电解液倒出。

电解液外溢会腐蚀机壳损坏仪器。

6、注意事项

（1）仪器使用过程中应注意电解池的液位，当液位低于25%时，仪器液位指示灯将由绿色转为黄色直至红色时，仪器将进行报警并切断输出。

此时，需加去离子水（或蒸馏水），加至液位指示50%和100%之间。

（2）仪器使用一段时间后，应注意观察变色硅胶的变色状况，发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色，超过一定高度时就应该更换硅胶。

（3）仪器使用一段时间后，应注意碱液是否干净，如发现有浑浊现象，请及时更换碱液。

更换碱液方法：关闭机器电源，拧下“氢气出口”Φ3mm管道，将氢气发生器中的碱液倒出，倒碱液时，应在氢气发生器前面板左侧倒出，倒完浑浊的碱液后，用清水注入电解桶清洗，反复清洗3次，将水沥干，重新注入碱液，清洗完成。如有电解液浑浊现象，不及时更换碱液，会造成产氢量小的现象，严重时造成不产氢现象。

7、仪器示意图